Atti: NA003/PA/2014

- LOTTO N.4

- Scheda a) Caratteristiche tecniche

| Ditta Concorrente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dati Generali |  |  |  |
| Nome commerciale Apparecchiatura |  |  |  |
| Ditta costruttrice |  |  |  |
| Data di immissione sul mercato (anno) |  |  |  |
| Requisiti richiesti | Caratteristiche offerte |  |  |
| - Caratteristiche generali |  |  |  |
| - L’apparecchiatura deve consentire l’esecuzione con un’unica apparecchiatura di esami panoramici, cefalometrici e teleradiografici |  |  |  |
| - Generatore radiologico ad alta frequenza (indicativamente 100 KHz) |  |  |  |
| - Sorgente radiogena con macchia focale di almeno 0.5 x 0.5 mm |  |  |  |
| - Corrente al tubo variabile fino ad indicativamente 15 mA e tensione del tubo variabile fino ad almeno 85 kV |  |  |  |
| - N. 1 sensore (adatto a radiografie panoramiche e a teleradiografie) con dimensione fisica dei pixel il più possibile ridotta e profondità di immagine di almeno 16bit in acquisizione. |  |  |  |
| - Movimenti meccanici motorizzati sia per la regolazione micrometrica dell’altezza, sia per il posizionamento del paziente. |  |  |  |
| - Consolle di comando di tipo Touch Screen a colori con indicatore dei parametri espositivi, impostazione esami e preview dell’immagine e che permetta il posizionamento in automatico del corretto sensore da utilizzare. |  |  |  |
| Caratteristiche migliorative |  |  |  |
| - N. 2 sensori dedicati (uno per radiografie panoramiche e uno per teleradiografie) con dimensione fisica dei pixel il più possibile ridotta e profondità di immagine di almeno 16bit in acquisizione. |  |  |  |
| - Sensori a tecnologia CMOS |  |  |  |
| - Connettività |  |  |  |
| - Schede di rete ethernet ad alta velocità (almeno 100 Mb) |  |  |  |
| - Controllo dell’OPT (archivio e visualizzazione delle immagini) da uno dei PC abilitati in rete |  |  |  |
| - Risoluzione di contrasto quanto migliore possibile |  |  |  |
| - Sistema digitale connesso in rete con una o più stampanti professionali con protocollo DICOM 3.0 completo |  |  |  |
| - Sistema digitale connesso ad applicazioni PACS/RIS con protocollo DICOM 3.0 completo |  |  |  |
| - Dovrà essere garantita la connessione in rete con il sistema PACS AGFA (Impax 6.4.0, Elefante 2.40.0) installato e in uso presso l’Azienda Ospedaliera, con il massimo dell’integrazione possibile (specificare le possibilità della configurazione proposta e le possibili implementazioni). |  |  |  |
| - Caratteristiche funzionali |  |  |  |
| - Controllo operativo per posizionamento o selezione dei programmi facilitato da messaggi intuitivi sul display touch screen integrato |  |  |  |
| - Selezione dei parametri di esposizione in automatica e/selezione manuale dei kV/mA |  |  |  |
| - Selezione automatica del diaframma (per tipologia d’esame 2D/3D) |  |  |  |
| - Adattamento automatico del tracciato tomografico alla larghezza dell’arcata del paziente |  |  |  |
| - Compensazione delle anomalie nella regione frontale (pro inclinazione/retro inclinazione) |  |  |  |
| - Posizionamento semplice e ripetibile del paziente, con più punti di stabilità ottenuti con supporti fissi o motorizzati, minori luci possibili per posizionamento paziente semplificato |  |  |  |
| - Autofocus per compensazione della regione della colonna vertebrale |  |  |  |
| - Programmi |  |  |  |
| - Radiografia orto panoramica standard e ridotta |  |  |  |
| - Radiografia pediatrica a dose ridotta (con diaframma a dimensioni ridotte) |  |  |  |
| - Radiografie panoramiche ad ingrandimento constante per implantologia (per tutti i programmi panoramici) |  |  |  |
| - Radiografie delle singole emiarcate destra e sinistra e dei singoli quadranti |  |  |  |
| - Radiografie delle articolazioni temporomandibolari in proiezione laterale a bocca aperta e chiusa |  |  |  |
| - Radiografie dei seni paranasali e mascellari |  |  |  |
| - Radiografie del cranio in proiezione latero-laterale (con regione occipitale selezionabile ad ogni esposizione) |  |  |  |
| - Radiografie del cranio simmetrica in proiezione postero-anteriore o antero-posteriore |  |  |  |
| - Esami 3D per volumetrie con possibilità di riduzione del collimatore per esposizioni della sola zona mascellare o mandibolare |  |  |  |
| - Software |  |  |  |
| - Software di acquisizione delle immagini dotato di strumenti di post-elaborazione per l’ottimizzazione delle immagini e lo studio di particolari specifici (misurazioni, studio densitometrico, ecc) |  |  |  |
| - Esportazione di immagini in formato DICOM per masterizzazione di CD, invio via email, ecc. |  |  |  |
| - Visualizzazione delle immagini 3D acquisite in formato autorun visualizzabile su titti i PC Windows |  |  |  |
| _______________________, lì _______________ (luogo, data) |  | FIRMA del Legale Rappresentante/Procuratore ______________________________________ (timbro e firma leggibile) |  |