Atti: NA003/PA/2014

- LOTTO N.2

- Scheda a) Caratteristiche tecniche

| Ditta Concorrente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dati Generali |  |  |  |
| Nome commerciale Apparecchiatura |  |  |  |
| Ditta costruttrice |  |  |  |
| Data di immissione sul mercato (anno) |  |  |  |
| Requisiti richiesti | Caratteristiche offerte |  |  |
| GENERATORE |  |  |  |
| Generatore ad alta frequenza governato da microprocessore con potenza erogabile di almeno 35kW. |  |  |  |
| Range tensione compreso almeno tra 40 kV e 130 kV con tempo minimo di esposizione non superiore a 1 ms. |  |  |  |
| Campo di variazione dei mAs il più ampio possibile. |  |  |  |
| Misuratore di dose integrato e registrazione della dose al paziente sull'immagine. |  |  |  |
| COMPLESSO RADIOGENO |  |  |  |
| Macchia focale inferiore a 0.8 mm x 0.8 mm |  |  |  |
| Elevata capacità termica del tubo |  |  |  |
| Collimatore multi lamellare completo di luce di campo |  |  |  |
| Rotazione del tubo e del braccio più ampie possibili |  |  |  |
| Braccio porta tubo articolato, controbilanciato e snodato, con possibilità di variare la distanza fuoco-detettore almeno da 0,6 m sino a oltre 2 m. |  |  |  |
| ERGONOMIA |  |  |  |
| Dimensioni e peso ridotti. |  |  |  |
| Motorizzazione per il trasporto. |  |  |  |
| Ruote frenanti di grandi dimensioni. |  |  |  |
| Tempo di ricarica delle batterie ridotto e possibilità di eseguire esposizioni anche a batteria scarica con alimentazione di rete a 220V. |  |  |  |
| Batteria con elevata autonomia. |  |  |  |
| Monitor di visualizzazione touch screen integrato nell'apparecchiatura con dimensioni di almeno 17" |  |  |  |
| Tempo di visualizzazione dell'immagine dopo l'esposizione il più breve possibile. |  |  |  |
| Ampia capacità di memorizzazione delle immagini. |  |  |  |
| Funzioni di post processing. |  |  |  |
| DETETTORE |  |  |  |
| Detettore digitale a conversione diretta di ultima generazione, di grandi dimensioni tali da consentire l'esecuzione delle radiografie anche toraciche. |  |  |  |
| Dotato di ampia matrice di acquisizione. |  |  |  |
| La flessibilità di posizionamento del detettore deve consentire l'esecuzione del più ampio spettro di proiezioni anche su pazienti barellati, al letto o su sedia a rotelle. |  |  |  |
| Dotato di tecnologia wireless. |  |  |  |
| Elevata capacità di carico. |  |  |  |
| Elevata DQE. |  |  |  |
| Pixel di dimensioni ridotte. |  |  |  |
| DICOM |  |  |  |
| Capacità di archiviare quante più immagini possibili e dotata di almeno le seguenti classi DICOM: |  |  |  |
| - DICOM Basic |  |  |  |
| - DICOM Storage (Send / Receive) |  |  |  |
| - DICOM Query / Retrive |  |  |  |
| - DICOM Basic Print |  |  |  |
| - DICOM HIS/RIS |  |  |  |
| - DICOM Worklist Management |  |  |  |
| - MPPS |  |  |  |
| - Dose Structured Report |  |  |  |
| Dati grezzi disponibili per i necessari controlli di qualità. |  |  |  |
| Dovrà essere garantita la connessione in rete con il sistema PACS-RIS AGFA (Impax 6.4.0, Elefante 2.40.0) installato e in uso presso l’Azienda Ospedaliera, con il massimo dell’integrazione possibile (specificare le possibilità della configurazione proposta e le possibili implementazioni). |  |  |  |
| La dotazione del dispositivo per la visualizzazione del prodotto area dose erogato (D. Lgs 187/2000) è ritenuta indispensabile. |  |  |  |
| _______________________, lì _______________ (luogo, data) |  | FIRMA del Legale Rappresentante/Procuratore ______________________________________ (timbro e firma leggibile) |  |