Atti: N003/PA/2014

- LOTTO N.3

- Scheda a) Caratteristiche tecniche

| Ditta Concorrente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dati Generali |  |  |  |
| Nome commerciale Apparecchiatura |  |  |  |
| Ditta costruttrice |  |  |  |
| Data di immissione sul mercato (anno) |  |  |  |
| Requisiti richiesti | Caratteristiche offerte |  |  |
| GENERATORE |  |  |  |
| Generatore HF ad alte prestazioni con potenza erogabile di almeno 5kW. |  |  |  |
| Range tensione compreso almeno tra 25 kV e 35 kV. |  |  |  |
| Valore massimo dei mAs non inferiore a 200. |  |  |  |
| Tecniche di lavoro manuale, completamente automatica e con esposimetro automatico. |  |  |  |
| Visualizzazione e registrazione dei parametri di esposizione. |  |  |  |
| Sistemi di ultima generazione per la riduzione ed il calcolo della dose. |  |  |  |
| TUBO RADIOGENO |  |  |  |
| Tubo radiogeno di alta gamma dedicato agli esami della mammella e adatto anche a seni densi e/o giovanili. |  |  |  |
| Anodo rotante, con velocità di almemo 8500 r.p.m. |  |  |  |
| Doppia pista reale e doppia filtrazione con due fuochi non superiori a 0.1 e 0.3 mm su ciascuna pista anodica. |  |  |  |
| Alta capacità termica del complesso radiogeno, non inferiore a 300 kHU. |  |  |  |
| Possibilità di ingrandimento geometrico almeno di 1.5X |  |  |  |
| Collimazione automatica tra i diversi formati. |  |  |  |
| STATIVO |  |  |  |
| Stativo dotato di movimenti motorizzati ed isocentrici del braccio portatubo con angolo preselezionabile per ciascuna proiezione. |  |  |  |
| Sistema di compressione ottimizzata con rilascio automatico e sistemi di sicurezza. |  |  |  |
| Movimento di compressione e dell’altezza del tavolo portapaziente con comando su pedaliera. |  |  |  |
| Distanza fuoco-detettore di almeno 65cm. |  |  |  |
| Dotato di pulsati di sicurezza. |  |  |  |
| DETETTORE |  |  |  |
| Detettore FFDM (Full Field Digital Mammography) a conversione diretta di ultima generazione, almeno 24x30. |  |  |  |
| Alti valori di MTF e DQE e misura del pixel adeguato. |  |  |  |
| Elevata profondità di grigio. |  |  |  |
| Possibilità di acquisire immagini a differenti formati (24x30 cm e 18x24 cm). |  |  |  |
| Griglia mobile automatica. |  |  |  |
| Tempo tra l’esposizione e la visualizzazione del preview immagine il più breve possibile in relazione al formato acquisito. |  |  |  |
| Elevata sensibilità ai fini del contenimento della dose. |  |  |  |
| Tempo tra due esposizione successive il più breve possibile in relazione al formato acquisito. |  |  |  |
| Esposimetro automatico (AEC) che tenga conto dell’intera area occupata dalla mammella. |  |  |  |
| STAZIONE DI ACQUISIZIONE |  |  |  |
| Stazione di acquisizione completamente integrata con la console del generatore ed ergonomica. |  |  |  |
| Monitor con ampia diagonale. |  |  |  |
| Capacità di archiviare quante più immagini possibili e dotata di almeno le seguenti classi DICOM: |  |  |  |
| - DICOM Basic |  |  |  |
| - DICOM Storage (Send / Receive) |  |  |  |
| - DICOM Query / Retrive |  |  |  |
| - DICOM Storage Commitment |  |  |  |
| - DICOM Basic Print |  |  |  |
| - DICOM HIS/RIS |  |  |  |
| - DICOM Worklist Management |  |  |  |
| - MPPS |  |  |  |
| - Dose Structured Report |  |  |  |
| Dati grezzi disponibili per i necessari controlli di qualità. |  |  |  |
| TOMOSINTESI |  |  |  |
| Range di angolazione quanto più ampio possibile. |  |  |  |
| Immagini acquisite a bassa dose. |  |  |  |
| Proiezioni per la ricostruzione in Tomo quanto più numerose possibili. |  |  |  |
| Immagini ricostruite visualizzabili su qualsiasi postazione PACS. |  |  |  |
| Dovranno essere dichiarate le classi DICOM delle immagini. |  |  |  |
| SISTEMA DI BIOPSIA |  |  |  |
| Il mammografo deve essere fornito con un sistema per l’esecuzione di biopsia. Tale modulo dovrà consentire l’accesso alla lesione in verticale e laterale rispetto alla compressione. |  |  |  |
| La procedura di esecuzione dovrà essere quanto più automatica possibile con movimento motorizzato del porta aghi in base alle coordinate calcolate sulla stazione di acquisizione. |  |  |  |
| Compatibilità con sistema Mammotome già in uso presso la struttura. |  |  |  |
| STAZIONE DI REFERTAZIONE |  |  |  |
| HW performante di ultima generazione. |  |  |  |
| 2 Monitor ad alta risoluzioni per immagini mammografiche; |  |  |  |
| Possibilità di visualizzazione di immagini provenienti da altre modalità: US, MR, CR e CT |  |  |  |
| • Possibilità di stampa in formati standard DICOM |  |  |  |
| • Possibilità di collegamento a sistema di archivio PACS/RIS o archivio locale |  |  |  |
| • Possibilità di collegamento a sistema gestione e di controllo di qualità remoto QAWEB Barco già in uso presso l'Azienda |  |  |  |
| • Software operativo di gestione |  |  |  |
| • Dichiarare le classi di servizio DICOM |  |  |  |
| • Tastiera alfanumerica completa di mouse con possibilità di keypad dedicata per immagini mammografiche |  |  |  |
| • Possibilità di scambio veloce tra immagine corrente e immagine precedente |  |  |  |
| • Possibilità di collegamento a sistema di archivio PACS o archivio locale |  |  |  |
| • Predisposta per la funzione CAD |  |  |  |
| • Funzioni avanzate per la lettura di immagini di Tomosintesi |  |  |  |
| Dovrà essere garantita la connessione in rete con il sistema PACS-RIS AGFA (Impax 6.4.0, Elefante 2.40.0) installato e in uso presso l’Azienda Ospedaliera, con il massimo dell’integrazione possibile (specificare le possibilità della configurazione proposta e le possibili implementazioni). |  |  |  |
| La dotazione del dispositivo per la visualizzazione del prodotto area dose erogato (D. Lgs 187/2000) è ritenuta indispensabile. |  |  |  |
| Nella fornitura dovrà essere compreso il fantoccio PIXMAN-3D (EUREF) Digital Breast Tomosynthesis. |  |  |  |
| _______________________, lì _______________ (luogo, data) |  | FIRMA del Legale Rappresentante/Procuratore ______________________________________ (timbro e firma leggibile) |  |