CIG Codice Identificativo Gara: 5925353BF8 -  Atti: NA002/PA/2014

- Scheda a) Caratteristiche tecniche

| Ditta Concorrente |  |
| --- | --- |
| Dati Generali |  |
| Nome commerciale Apparecchiatura |  |
| Ditta costruttrice |  |
| Data di immissione sul mercato (anno) |  |
| Requisiti richiesti | Caratteristiche offerte |
| # TOMOGRAFO DA 128 SLICE CON INIETTORE |  |
| # Caratteristiche Tecniche |  |
| - Gantry: |  |
| - Apertura: diametro non inferiore a 70 cm con ampia geometria conica. |  |
| - Doppio sistema di allineamento: centratore luminoso o laser interno ed esterno |  |
| - Rotazione solidale del complesso tubo-rilevatori |  |
| - Tavolo porta-paziente |  |
| - Ampiezza escursione longitudinale non inferiore a 180 cm |  |
| - Controllo manuale e motorizzato tramite consolle di comando |  |
| - Dotazione completa di accessori per il posizionamento del paziente per qualsiasi tipologia di esame |  |
| - Lettino in materiale a basso assorbimento |  |
| - Generatore di alta tensione e tubo radiogeno |  |
| - Generatore ad alta tensione ad alta frequenza montato direttamente nel gantry |  |
| - Potenza utile non inferiore a 80 kW |  |
| - Tensione massima non inferiore a 135 kV |  |
| - Corrente massima non inferiore a 650 mA |  |
| - Emissione continua |  |
| - Tubo radiogeno ad anodo rotante |  |
| - Capacità termica di accumulo dell’anodo: non inferiore a 6 MHU |  |
| - Capacità di dissipazione: indicativamente 1.5 MHU |  |
| - Doppia macchia focale |  |
| - Sistema di scansione ed acquisizione |  |
| - Rilevatori allo stato solido |  |
| - Frequenza di campionamento non inferiore a 1500 viste/sec/elemento |  |
| - Tempo di scansione su angolo di 360° non superiore a 0,4 sec |  |
| - Possibilità di scansioni spirali per almeno 60 secondi continui |  |
| - Numero di strati acquisiti e ricostruiti in una singola rotazione di 360° : 128 |  |
| - Elevata copertura del detettore in direzione Z, per garantire tempi brevi di acquisizione, per qualsiasi applicazione, di almeno 70mm |  |
| - Campo di acquisizione (FOV) non inferiore a 50cm |  |
| - Matrice di ricostruzione di almeno 512x512 e matrice di visualizzazione almeno 1024x1024 |  |
| - Tempo di ricostruzione per singola immagine in matrice 512x512 non superiore a 0,05 secondi (20 imm/s) |  |
| - Spessore minimo dello strato non superiore a 0,625 mm |  |
| - Acquisizioni cardiache ECG-gated ad elevata velocità di rotazione. |  |
| Caratteristiche migliorative |  |
| - Dual Energy/ Spectral Imaging |  |
| - Dose al paziente |  |
| - Disponibilità di dispositivi per la riduzione della dose irradiata al paziente (specificare) |  |
| - Possibilità di sistemi di ricostruzione iterativa (nel dominio dei dati grezzi) per protocolli a bassa dose. Il sistema dovrà essere preferibilmente dotato di più livelli di ricostruzione, per permettere il più efficace bilanciamento tra dose e qualità d’immagine |  |
| - Disponibilità di protocolli pediatrici dedicati |  |
| - Consolle di comando per acquisizione ed elaborazione |  |
| - Tastiera alfa-numerica |  |
| - Doppio Monitor a colori ad alta risoluzione di ampie dimensioni |  |
| - Possibilità di selezione automatica da elenco predefinito di protocolli di scansione |  |
| - Programmazione di un intero esame con possibilità di ulteriori interventi correttivi da parte dell’operatore durante l’esecuzione dell’indagine |  |
| - Ambiente multitasking per eseguire temporaneamente scansione, ricostruzione, visualizzazione ed elaborazione |  |
| - Dimensione adeguata di memoria RAM, comunque non inferiore a 8 GB |  |
| - Capacità disco per la masterizzazione delle immagini e dei dati grezzi di almeno 100 GB |  |
| - Sistema di archiviazione delle immagini su disco ottico e/o CD-Rom |  |
| - Il sistema dovrà inoltre disporre di interfaccia DICOM e garantire i seguenti servizi: Work List, Print, Storage, MPPS, Structured Dose Report |  |
| - Software |  |
| Oltre alle funzioni standard di gestione del sistema, del display e della memoria immagini devono essere incluse le seguenti funzionalità: |  |
| - display simultaneo di almeno 20 immagini |  |
| - archiviazione automatica |  |
| - stampa automatica |  |
| - selezione dei dati di carico del tubo a piacere oltre le tecniche preprogrammate |  |
| - radiografia digitale di posizionamento a grande campo almeno 1000 mm |  |
| - ricostruzioni coronali, sagittali, oblique, parassiali e curvilinee “in tempo reale” a partire da sezioni assiali |  |
| - programma di ricostruzioni 3D di Superficie |  |
| - programma dedicato per studi vascolari |  |
| - programma di ricostruzioni di tipo MIP e per valutazioni quantitative vascolari |  |
| - programma per la sincronizzazione del bolo m.d.c. |  |
| - programma per Endoscopia Virtuale |  |
| - software che permette la visualizzazione della dose CTDI, prima di eseguire l’esame, correlata al protocollo selezionato |  |
| - ricostruzioni iterative model base |  |
| - Sistema di visualizzazione ed elaborazione immagini multi-modalità, basato su architettura server – thin client |  |
| Sistema di elaborazione immagini multimodali, basato su architettura server-thin client, in grado di garantire un elevato numero di utilizzatori concorrenti (indicativamente >10) |  |
| Il sistema deve poter permettere le seguenti funzionalità sulle immagini CT: |  |
| - Programmi MPR in tempo reale, Angio MIP, 3D SSD, Volume Rendering |  |
| - Endoscopia Virtuale |  |
| - Dental Scan |  |
| - Programma dedicato per lo studio del colon con calcolo automatico del percorso e navigazione automatica |  |
| - Programma dedicato per studi vascolari avanzati completo di software automatico per l’eliminazione dell’osso |  |
| - Programma dedicato per la pianificazione degli stent con produzione di relativo report |  |
| - Programma per la valutazione automatica dei noduli polmonari |  |
| - Programma per la valutazione della perfusione cerebrale e body |  |
| - Pacchetto cardio comprendente: |  |
| - Software per la quantificazione delle calcificazioni delle arterie coronarie |  |
| - Software per lo studio morfologico e funzionale del cuore, comprendente acquisizione prospettiva e retrospettiva ECG sincronizzata, ricostruzione multisettore con risoluzione temporale ottimale |  |
| - Programma per lo studio morfologico delle coronarie |  |
| - Programma dedicato per lo studio di stent cardiaci |  |
| - Software per la segmentazione epatica |  |
| - Servizi Dicom completi |  |
| - Dovrà essere garantita la connessione in rete con il sistema PACS AGFA (Impax 6.4.0, Elefante 2.40.0) installato e in uso presso l’Azienda Ospedaliera, con il massimo dell’integrazione possibile (specificare le possibilità della configurazione proposta e le possibili implementazioni). |  |
| - Iniettore del mezzo di contrasto a doppia pompa, con integrazione su RIS-PACS dei dati memorizzati per il mezzo di contrasto. |  |

| Ditta Concorrente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dati Generali |  |  |  |
| Nome commerciale Apparecchiatura |  |  |  |
| Ditta costruttrice |  |  |  |
| Data di immissione sul mercato (anno) |  |  |  |
| Requisiti richiesti | Caratteristiche offerte |  |  |
| # TOMOGRAFO DA 64 slice |  |  |  |
| # Caratteristiche Tecniche |  |  |  |
| # TOMOGRAFO DA 64 SLICE |  |  |  |
| # Caratteristiche Tecniche |  |  |  |
| - Gantry: |  |  |  |
| - Apertura: diametro non inferiore a 70 cm con ampia geometria conica. |  |  |  |
| - Doppio sistema di allineamento: centratore luminoso o laser interno ed esterno |  |  |  |
| - Rotazione solidale del complesso tubo-rilevatori |  |  |  |
| - Tavolo porta-paziente |  |  |  |
| - Ampiezza escursione longitudinale non inferiore a 180 cm |  |  |  |
| - Controllo manuale e motorizzato tramite consolle di comando |  |  |  |
| - Dotazione completa di accessori per il posizionamento del paziente per qualsiasi tipologia di esame |  |  |  |
| - Lettino in materiale a basso assorbimento |  |  |  |
| - Generatore di alta tensione e tubo radiogeno |  |  |  |
| - Generatore ad alta tensione ad alta frequenza montato direttamente nel gantry |  |  |  |
| - Potenza utile non inferiore a 80 kW |  |  |  |
| - Tensione massima non inferiore a 135 kV |  |  |  |
| - Corrente massima non inferiore a 650 mA |  |  |  |
| - Emissione continua |  |  |  |
| - Tubo radiogeno ad anodo rotante |  |  |  |
| - Capacità termica di accumulo dell’anodo: non inferiore a 6 MHU |  |  |  |
| - Capacità di dissipazione: indicativamente 1.5 MHU |  |  |  |
| - Doppia macchia focale |  |  |  |
| - Sistema di scansione ed acquisizione |  |  |  |
| - Rilevatori allo stato solido |  |  |  |
| - Frequenza di campionamento non inferiore a 1500 viste/sec/elemento |  |  |  |
| - Tempo di scansione su angolo di 360° non superiore a 0,4 sec |  |  |  |
| - Possibilità di scansioni spirali per almeno 60 secondi continui |  |  |  |
| - Numero di strati acquisiti in una singola rotazione di 360° : almeno 64 |  |  |  |
| - Numero di strati ricostruiti in una singola rotazione di 360° : almeno 64 |  |  |  |
| - Elevata copertura del detettore in direzione Z, per garantire tempi brevi di acquisizione, per qualsiasi applicazione, di almeno 35 mm |  |  |  |
| - Campo di acquisizione (FOV) non inferiore a 50 cm |  |  |  |
| - Matrice di ricostruzione di almeno 512x512 e matrice di visualizzazione almeno 1024x1024 |  |  |  |
| - Tempo di ricostruzione per singola immagine in matrice 512x512 non superiore a 0,05 secondi (20 imm/s) |  |  |  |
| - Spessore minimo dello strato non superiore a 0,625 mm |  |  |  |
| - Acquisizioni cardiache ECG-gated ad elevata velocità di rotazione. |  |  |  |
| - Dose al paziente |  |  |  |
| - Disponibilità di dispositivi per la riduzione della dose irradiata al paziente (specificare) |  |  |  |
| - Possibilità di sistemi di ricostruzione iterativa (nel dominio dei dati grezzi) per protocolli a bassa dose. Il sistema dovrà essere preferibilmente dotato di più livelli di ricostruzione, per permettere il più efficace bilanciamento tra dose e qualità d’immagine |  |  |  |
| - Disponibilità di protocolli pediatrici dedicati |  |  |  |
| - Consolle di comando per acquisizione ed elaborazione |  |  |  |
| - Tastiera alfa-numerica |  |  |  |
| - Doppio Monitor a colori ad alta risoluzione di ampie dimensioni |  |  |  |
| - Possibilità di selezione automatica da elenco predefinito di protocolli di scansione |  |  |  |
| - Programmazione di un intero esame con possibilità di ulteriori interventi correttivi da parte dell’operatore durante l’esecuzione dell’indagine |  |  |  |
| - Ambiente multitasking per eseguire temporaneamente scansione, ricostruzione, visualizzazione ed elaborazione |  |  |  |
| - Dimensione adeguata di memoria RAM, comunque non inferiore a 8 GB |  |  |  |
| - Capacità disco per la masterizzazione delle immagini e dei dati grezzi di almeno 100 GB |  |  |  |
| - Sistema di archiviazione delle immagini su disco ottico e/o CD-Rom |  |  |  |
| - Il sistema dovrà inoltre disporre di interfaccia DICOM e garantire i seguenti servizi: Work List, Print, Storage, MPPS, Structured Dose Report |  |  |  |
| - Software |  |  |  |
| Oltre alle funzioni standard di gestione del sistema, del display e della memoria immagini devono essere incluse le seguenti funzionalità: |  |  |  |
| - display simultaneo di almeno 20 immagini |  |  |  |
| - archiviazione automatica |  |  |  |
| - stampa automatica |  |  |  |
| - selezione dei dati di carico del tubo a piacere oltre le tecniche preprogrammate |  |  |  |
| - radiografia digitale di posizionamento a grande campo almeno 1000 mm |  |  |  |
| - ricostruzioni coronali, sagittali, oblique, parassiali e curvilinee “in tempo reale” a partire da sezioni assiali |  |  |  |
| - programma di ricostruzioni 3D di Superficie |  |  |  |
| - programma dedicato per studi vascolari |  |  |  |
| - programma di ricostruzioni di tipo MIP e per valutazioni quantitative vascolari |  |  |  |
| - programma per la sincronizzazione del bolo m.d.c. |  |  |  |
| - programma per Endoscopia Virtuale |  |  |  |
| - software che permette la visualizzazione della dose CTDI, prima di eseguire l’esame, correlata al protocollo selezionato |  |  |  |
| - ricostruzioni iterative model base |  |  |  |
| - Sistema di visualizzazione ed elaborazione immagini multi-modalità, basato su architettura server – thin client |  |  |  |
| Sistema di elaborazione immagini multimodali, basato su architettura server-thin client, in grado di garantire un elevato numero di utilizzatori concorrenti (indicativamente >10) |  |  |  |
| Il sistema deve poter permettere le seguenti funzionalità sulle immagini CT: |  |  |  |
| - Programmi MPR in tempo reale, Angio MIP, 3D SSD, Volume Rendering |  |  |  |
| - Endoscopia Virtuale |  |  |  |
| - Dental Scan |  |  |  |
| - Programma dedicato per lo studio del colon con calcolo automatico del percorso e navigazione automatica |  |  |  |
| - Programma dedicato per studi vascolari avanzati completo di software automatico per l’eliminazione dell’osso |  |  |  |
| - Programma dedicato per la pianificazione degli stent con produzione di relativo report |  |  |  |
| - Programma per la valutazione automatica dei noduli polmonari |  |  |  |
| - Programma per la valutazione della perfusione cerebrale e body |  |  |  |
| - Pacchetto cardio comprendente: |  |  |  |
| - Software per la quantificazione delle calcificazioni delle arterie coronarie |  |  |  |
| - Software per lo studio morfologico e funzionale del cuore, comprendente acquisizione prospettiva e retrospettiva ECG sincronizzata, ricostruzione multisettore con risoluzione temporale ottimale |  |  |  |
| - Programma per lo studio morfologico delle coronarie |  |  |  |
| - Programma dedicato per lo studio di stent cardiaci |  |  |  |
| - Software per la segmentazione epatica |  |  |  |
| - Servizi Dicom completi |  |  |  |
| - Dovrà essere garantita la connessione in rete con il sistema PACS AGFA (Impax 6.4.0, Elefante 2.40.0) installato e in uso presso l’Azienda Ospedaliera, con il massimo dell’integrazione possibile (specificare le possibilità della configurazione proposta e le possibili implementazioni). |  |  |  |
|  |  | FIRMA del Legale Rappresentante/Procuratore ______________________________________ (timbro e firma leggibile) |  |
| - Iniettore del mezzo di contrasto a doppia pompa, con integrazione su RIS-PACS dei dati memorizzati per il mezzo di contrasto. |  |  |  |

|  | FIRMA del Legale Rappresentante/Procuratore ______________________________________ (timbro e firma leggibile) |
| --- | --- |
| - Iniettore del mezzo di contrasto a doppia pompa, con integrazione su RIS-PACS dei dati memorizzati per il mezzo di contrasto. |  |