## Foglio1
Allegato 5 -Questionario Caratteristiche tecniche minime GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 MICROSCOPIO OPERATORIO OCCORRENTE ALLA SC. DI NEUROCHIRUGIA DELL’ASST DI MONZA
DITTA FORNITRICE
DITTA PRODUTTRICE
MODELLO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO
ANNO DI FINE PRODUZIONE
CND
N° BANCA DATI/REPERTORIO DM
CLASSE DI APPARTENENZA SECONDO DIRETTIVA 93/42 CEE
CLASSE E TIPO SECONDO CEI 62-5
Descrizione Caratteristiche tecniche minime | Riferimento Art. 2 CSA | SI | NO | Breve descrizione | RIFERIMENTO pag. documentazione tecnica ( scheda tecnica, manuale d'uso,…)
Microscopio nuovo di fabbrica e di ultima generazione | A.1
Dotato di modulo per l’esecuzione di procedure chirurgiche di videoangiografia intraoperatoria durante le procedure di neurochirurgia vascolare con visualizzazione diretta della perfusione sanguigna dei vasi con Indocianina Verde ICG (800 nm) | A.2
Dotato di modulo per la visualizzazione in fluorescenza del tessuto tumorale dopo somministrazione di fluoresceina (560nm) | A.3
Dotato di modulo per la visualizzazione in fluorescenza del tessuto tumorale dopo somministrazione di acido 5 aminolevulinico, 5-ALA -farmaco Gliolan- (400nm) | A.4
Corpo ottico compatto, l’ottica deve garantire la massima luminosità e massima profondità di campo | A.5
Obiettivo multifocale, il chirurgo deve poter variare la distanza di lavoro durante l’intervento senza dover sostituire l’obiettivo, con variatore di focale comprendente l’intervallo di almeno 200-500 mm | A.6
Dispositivo per la messa a fuoco automatica e manuale | A.7
Variatore di ingrandimento zoom motorizzato e/o manuale | A.8
Stativo mobile dotato di ruote girevoli su 360° e freni elettromagnetici | A.9
Sistema di bilanciamento del corpo ottico | A.10
Sistema di illuminazione allo Xenon da almeno 300 W | A.11
Con lampada di riserva identica alla principale | A.11.1
Cambio lampada automatico | A.11.2
Sistema per il movimento motorizzato del corpo ottico (tilting) sul piano x-y comandabile tramite joystick presente sia sulle manopole sia su pedaliera, con sistema di regolazione della velocità in funzione degli ingrandimenti | A.12
Manopole di comando integrate nel corpo ottico e regolabili, complete di comandi per la regolazione delle principali funzioni | A.13
Cambio di tutte e 3 le fluorescenze tramite la pressione di un solo tasto | A.14
Devono essere presenti n.2 tubi binoculari ad inclinazione variabile dotati di dispositivo per la regolazione della distanza interpupillare | A.15
Oculari grandangolari almeno 10X o in alternativa 12,5X dotati di compensazione diottrica per i portatori di occhiali | A.16
Coosservazione contrapposta con tubo binoculare | A.17
Interfacciamento con il sistema di neuronavigazione BRAINLAB in dotazione alla ASST MONZA | A.18
Quadro di comando “touch screen” ad ampio display LCD per la visualizzazione dei parametri | A.19
Interfaccia di connessione in rete secondo standard DICOM 3.0 completo di tutte le classi | A.20
Interfaccia di salvataggio ed esportazione di immagini e video nei formati di compressione più diffusi con possibilità di integrazione con i dati paziente | A.21
Dotato di almeno n.1 Porta USB per archiviazione e richiamo di immagini | A.22
Hard disk esterno da almeno 2 TB alimentato da presa USB | A.23
Telecamera 3CCD ad alta definizione (full HD) integrata nello strumento con dispositivo o sistema di registrazione digitale anch’esso ad alta definizione | A.24
Completo di monitor di visualizzazione LCD HD di almeno 24” posizionato su braccio | A.25
Conforme alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i. | A.26
Garanzia full risk di almeno 24 mesi a partire dalla data di avvenuto collaudo ad esito positivo | A.27
Completo di tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento (compreso starter kit di teli sterili) | A.28
ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA | Riferimento Art. CSA
Numero interventi previsti Manutenzione Preventiva all'anno | Art. 3.2.1
Numero interventi previsti Verifica Sicurezza Elettrica all'anno | Art. 3.2.1
Fornitura muletto dalle medesime caratteristiche tecniche o superiori in caso di guasto superiore ai 2 giorni lavorativi | Art.3.2.2
Tempo di intervento in caso di manutenzione correttiva [h] | Art.3.2.2
Tempo di risoluzione guasto in caso di manutenzione correttiva [h] | Art.3.2.2